## Oplysningsside
Generelle data til ark i måleskemaer :
Region : | Region H | Kontroltype : | Modtagekontrol | Leverandør : | GE2
Hospital / Sygehus : | HGH Herlev | Modalitetstype : | C bue | Dato for kontrol : | 2024-07-02
Afdeling : | Røntgen | Apparat / Model : | Fluorostar | Kontrol udført af : | EHA
Rum nr. : | 10 | Serie nr.: | 1 | Rapport afsendt : | 2024-07-03
Medusa nr. / Apparat nr.: | 3 | Leverandør ID : | 2
Generelle oplysninger : | Udfyld nedenstående felter - relevante data overføres automatisk til data-headeren i alle ark ! |  |  |  |  | VIGTIGT !
Region | Region H |  | Kontroltype | Modtagekontrol |  | Det er vigtigt at skemaet 'Generelle oplysninger' udfyldes med data som det allerførste,
Hospital / Sygehus | HGH Herlev |  | Dato for kontrol | 2024-07-02 |  | da disse data automatisk overføres til relevante celler i resten af måleskemaet.
Afdeling | Røntgen |  | Rapport afsendt | 2024-07-03
Rum nr. | 10 |  | Kontrol udført af | EHA |  | Husk altid at udfylde 'Modalitetstype', da denne oplysning har stor betydning for
Fabrikat | GE |  | Telefon nr. | 123456 |  | mange beregninger og for angivelse af tolerancer m.m. i vejledningens kontroller
Leverandør | GE2 |  | Email
Modalitetstype | C bue |  |  |  |  | Vær omhyggelig med at angive enheder for målte og nominelle dosisværdier i
Detektortype | FPD Flat Panel Detektor |  | Software version | 4 |  | Ark 4.' Dosis og dosishastighed' for korrekt beregning af kontrollens resultater
Apparat / Model | Fluorostar |  | 1. Måleudstyr | Raysafe
Serie nr. | 1 |  | Dato for kalibrering | 2024-01-01 |  | Måleskemaet celler ( på nær de gule ) er låst for at forhindre utilsigtede ændringer
Leverandør ID | 2 |  | 2. Måleudstyr | unfors |  | under arbejdsprocessen, men der er Ikke noget password, så man selv har mulighed
Medusa nr. / Apparat nr.: | 3 |  | Dato for kalibrering | 2024-02-02 |  | for at tilpasse måleskemaet til eget brug.
Installationsdato | 2022-12-01
Dato for seneste kontrol | 2025-10-01 |  |  |  |  | Erik Andersen / 02.12.2025
Måleskema Excel
Måleskema version | Ver. 01
Dato for seneste revision | 19.09.2025 - 12.02.2025 - 12.11.2024 - 27.06.2024 - 01.02.2022
Kontakt | erik.andersen@regionh.dk
Farvekode | Farven markerer at der kan skrives i cellen. Kun lyse gule celler er åbne for indtastning af data og tekst.
Farvekode | OK - Farven markerer resultatet af en måling eller udregning - eller at resultatet er inden for tolerancen
Farvekode | IKKE OK - Farven markerer at resultatet er uden for tolerancen
Farvekode | Kontakt MFE - Farven markerer at resultatet af målingen skal drøftes med den medicinsk-fysiske ekspert
Lister - måleværdier | Alle celler til valg af kV og anode-filter kombination er listeceller, så valg kan foretages fra drop-down menu
Lister - målemetoder m.m. | Alle celler til valg af metoder, ja/nej m.m. er listeceller, så valg kan foretages fra drop-down menu

## Kontroloversigt
Region : |  | Region H | Region H |  | Kontroltype : |  | Modtagekontrol | Firma : | GE2
Hospital / Sygehus : |  | HGH Herlev | HGH Herlev |  | Modalitetstype |  | C bue | Dato for kontrol : | 2024-07-02
Afdeling : |  | Røntgen | Røntgen |  | Apparat / Model : |  | Fluorostar | Kontrol udført af : | EHA
Rum nr. : |  | 10 | 10 |  | Serie nr.: |  | 1 | Rapport afsendt : | 2024-07-03
Medusa nr. / Apparat nr.: |  |  | 3 |  | Tech ID : |  | 2
Kontroloversigt
Resultat | 2. Kontrol af mekaniske og geometriske parametre |  |  |  |  | Bemærkninger :
| 2.1 Source Image Distance (SID) |  |  | Kun modtagekontrol
| 2.2 Feltstørrelser |  |  | Kun modtagekontrol
2.3 Blænde og blændefunktion
2.4 Eksponeringsindikator og alarm
| 2.5 Raster |  |  | Kun modtagekontrol
Resultat | 3. Kontrol af røntgenrør og generator |  |  |  |  | Bemærkninger :
3.1 Højspænding (kVp)
| 3.2 Halvværdilag og totalfiltrering |  |  | Kun modtagekontrol
Resultat | 4. Kontrol af indikatorer for dosis og dosishastighed |  |  |  |  | Bemærkninger :
4.1 KAP-værdi ( PKA )
| 4.2 Indgangsdosishastighed til PMMA |  |  | Kun modtagekontrol
| 4.3. Maksimal indgangsdosishastighed og apparatets dosisindikator, DI |  |  | Kun modtagekontrol
4.4 Indgangsdosishastighed til billeddetektor
| 4.5 Overførsel af dosisværdier |  |  | Kun modtagekontrol
Resultat | 5. Kontrol af billedkvalitet |  |  |  |  | Bemærkninger :
5.1 Kontrol af monitorer
5.2 Billedhomogenitet og artefakter
5.3. Lysstyrke- og kontrastindstillinger på monitorer
5.4 Lavkontrastfølsomhed
5.5 Højkontrastopløsning
5.6 Forvrængning af monitorbillede (kun for billedforstærker)
Resultat | 6. Eftersyn |  |  |  |  | Bemærkninger :
6.1 Eftersyn af ledninger, stikpropper, aflastninger og isolation
6.2 Eftersyn og afprøvning af mekaniske dele
6.3. Eftersyn af kontrollamper og displays

## 2. Mekaniske og geometriske par
Region : |  | Region H |  |  |  | Kontroltype : |  | Modtagekontrol |  |  | Leverandør : |  | GE2
Hospital / Sygehus : |  | HGH Herlev |  |  |  | Modalitetstype |  | C bue |  |  | Dato for kontrol : |  | 2024-07-02
Afdeling : |  | Røntgen |  |  |  | Apparat / Model : |  | Fluorostar |  |  | Kontrol udført af : |  | EHA
Rum nr. : |  | 10 |  |  |  | Serie nr.: |  | 1 |  |  | Rapport afsendt : |  | 2024-07-03
Medusa nr. / Apparat nr.: |  | 3 |  |  |  | Leverandør ID : |  | 2
2. Kontrol af mekaniske og geometriske parametre
2.1 Source Image Distance (SID) |  |  |  | Kun modtagekontrol
2.1 Testparametre | [9 empty] | Bemærkninger
Test mode : | Manuel
Udstyr : | Målebånd
Metode: | For apparatur med fast SID: Mål afstand L fra fokusplet til detektorens ydre overflade.
For apparatur med variabel SID: Indstil til minimum, maksimum og en mellemliggende SID, hvis muligt.
Notér værdier i display ( nominel ) og mål afstandene L med målebåndet.
Angiv afstand Y mellem detektorens ydre overflade og detektorens receptorlag, oplyst af leverandør.
Afstanden SID bestemmes ved SID = L + Y [ cm ]
Generelt: Til de målte afstande skal lægges en evt. nominel afstand mellem ydre overflade og detektor, oplyst af leverandør.
NB: | Hvis fokuspletten ikke er markeret på røret, kan dens placering måles vha. procedure beskrevet i EFOMP dynamic x-ray.
Tolerance : | Afvigelse mellem nominel SID og målt SID skal være ≤ 1,5%
2.1 Målinger
| Y = Afstand mellem detektorens ydre overflade og receptorlaget [ cm ] | [7 empty] | Y = Afstand mellem detektorens ydre overflade og receptorlaget [ cm ]
Fast SID | [7 empty] | Variabel SID
Måling | Nominel | Målt | Beregnet | Afv. | Resultat | Projektion |  | Måling | Nominel | Målt | Beregnet | Afv. | Resultat
| SID | L | SID | SID |  | Bi-plan |  |  | SID | L | SID | SID
| cm | cm | cm | % | OK / IKKE OK |  |  |  | cm | cm | cm | % | OK / IKKE OK
1 | [5 empty] | Vertikal |  | 1
2 | [5 empty] | Horizontal |  | 2
3
2.2 Feltstørrelser |  |  |  | Kun modtagekontrol
2.2 Testparametre | [9 empty] | Bemærkninger
Test mode : | Automatik
Udstyr : | Lineal og mønter/ markeringer el.lign. Røntgenfast lineal. Kobberfilter.
Metode: | Kontrollen udføres under fuld udblænding for alle systemets mulige feltstørrelser.
Placér kobberfilter i strålegangen for at beskytte detektor.
Udføres nemmest med overbordsrør.
Cirkulære felter:
Anbring en røntgenfast lineal eller en almindelig lineal og to røntgenfaste markeringer direkte på billeddetektoren,
så linealen følger cirklens diameter og eventuelle markeringerne rammer kanten af feltet.
Ved gennemlysning bestemmes strålefeltets størrelse som cirkelfeltets diameter.
Rektangulære felter:
Anbring en røntgenfast lineal eller en almindelig lineal og to røntgenfaste markeringer direkte på billeddetektoren,
så linealen følger det rektangulære strålingsfelts længste kant og eventuelle markeringerne rammer hjørnerne af feltet.
Hvis diagonal er angivet, måles denne.
Ved gennemlysning bestemmes strålefeltets størrelse som kantlængden af strålingsfeltets længste kant eller diagonal.
NB: | Fantom med røntgenfaste markeringer/trådnet med kendte dimensioner kan også anvendes
Tolerance : | Afvigelse mellem nominel feltstørrelse og målt feltstørrelse bør være ≤ 2% af SID
2.2 Målinger
| SID [cm] |  |  |  |  | SID [cm]
| Felttype [ cirkulær / rektangulær ] |  |  |  |  | Felttype [ cirkulær / rektangulær ]
Vertikal | Bi-plan projektion |  |  |  | Horizontal | Bi-plan projektion
Måling | Nominel | Målt | Afv. rel. | Resultat | Måling | Nominel | Målt | Afv. rel. | Resultat
|  |  | SID |  |  |  |  | SID
| cm | cm | % | OK / MFE |  | cm | cm | % | OK / MFE
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
4 |  |  |  |  | 4
5 |  |  |  |  | 5
2.3 Blænde og blændefunktion |  |  |  | Modtagekontrol og årlig statuskontrol
2.3 Testparametre | [9 empty] | Bemærkninger
Test mode : | Automatik
Udstyr : | Testobjekt med kendte mål og evt røntgenfast lineal
Metode: | Udføres om muligt som overbordsrør, alternativt vandret strålegang.
Anbring et testobjekt med kendte mål direkte på billeddetektoren (f.eks. 1 mm Cu-plade ca. 15 cm x 15 cm ved rektangulære
blænder eller et cirkulært testfantom ved irisblænde).
Anbring evt. en røntgenfast lineal langs diameteren af det cirkulære testobjekt eller langs den længste kant eller diagonal af det
rektangulære testobjekt.
Gennemlys: Justér dernæst de virtuelle blænder på skærmbilledet til testobjektets kontur.
Under gennemlysning bestemmes afvigelsen mellem blændekant og strålingsfelt ved f.eks. at måle/vurdere afvigelsen mellem
strålefeltets og testfantomets dimensioner.
Blænderne køres herefter helt ud. Der må ikke kunne blændes ud over billedfeltet. Dette kan enten kontrolleres ved, at blænderne
stadig anes i kanten af billedet ved fuldt udblændet felt, eller ved at lytte efter at motorlyd for blænder stopper, netop som blænderne
ikke længere ses på billedet.
Hvis gennemlysningsapparaturet har kileblænder, kontrolleres funktionaliteten af disse
Tolerance : | Overensstemmelsen mellem blænder og strålingsfelt vurderes og bør være ≤ 2% af SID.
Der må ikke kunne blændes mere end 2 % af SID ud over billedfeltet
2.3 Målinger
Kontrol af blænder
SID [cm]
Testobjekt [ rektangulær / cirkulær ]
Feltstørrelse [ cm ]
Måling | Nominel | Målt | Maks. | Afv. rel. | Resultat | Kontrol af | Kontrol af | Projektion
|  |  | Afv. | SID |  | fuld blænde | kileblænder | Bi-plan
| Testobjekt | Strålefelt
| cm | cm | cm | % | OK / IKKE OK | OK / IKKE OK | OK / IKKE OK
1 | [7 empty] | Vertikal
2 | [7 empty] | Horizontal
2.4. Eksponeringsindikator og alarm |  |  |  | Modtagekontrol og årlig statuskontrol
2.4 Testparametre | [9 empty] | Bemærkninger
Test mode : | Manuel
Udstyr : | Ingen
Metode: | A: Kontrollér om eksponeringsindikator aktiveres under gennemlysning. Eksponeringsindikator kan være lyd, lys eller begge dele.
Hvis apparatet har en højdosis-/ boostindstilling, kontrolleres at advarselslyd aktiveres under gennemlysning, når denne er valgt.
B: Fortsæt med efterfølgende kontrolpunkter og registrer parallelt hermed om hørbar alarmindikator aktiveres efter maksimalt
5 minutters samlet effektiv gennemlysningstid.
Afdæk detektor og/eller nedjuster kVp og mA manuelt, hvis der ikke nås op på 5 minutters samlet effektiv gennemlysningstid ved
udførelsen af de efterfølgende kontrolpunkter og det derfor er nødvendigt at gennemlyse yderligere for at gennemføre denne kontrol.
Tolerance : | A: Eksponeringsindikator skal straks aktiveres ved påbegyndt gennemlysning.
Advarseslyd skal straks aktiveres ved påbegyndt gennemlysning på højdosis-/ boostindstilling.
B: Hørbar alarm skal aktiveres efter maksimalt 5 min. samlet effektiv gennemlysningstid.
2.4 Målinger
Kontrol af indikator og alarm
Måling |  |  |  |  | Resultat
OK / IKKE OK
1 | A. Aktivering af eksponeringsindikator
2 | A. Advarselslyd ved højdosis-/ boostindstilling
3 | B. Hørbar alarm efter 5 min.
2.5 Raster |  |  |  | Kun modtagekontrol
2.5 Testparametre | [9 empty] | Bemærkninger
Test mode : | Manuel
Udstyr : | Ingen
Metode: | Kontrollér om raster kan fjernes uden brug af værktøj.
Tolerance : | Rasteret skal kunne fjernes ved pædiatrisk brug for apparater installeret efter 2013.
Ved regelmæssig brug til pædiatri, skal rasteret kunne fjernes uden værktøj.
2.5 Målinger
Kontrol af raster
Måling | Pædiatrisk brug |  |  | Resultat | Projektion
|  |  |  | ja / nej | Bi-plan
1 | Kan raster fjernes uden brug af værktøj ? |  |  |  | Vertikal
2 | Kan raster fjernes uden brug af værktøj ? |  |  |  | Horizontal

## 3. Røntgenrør og generator
Region : |  | Region H |  |  |  | Kontroltype : |  | Modtagekontrol |  |  | Leverandør : |  | GE2
Hospital / Sygehus : |  | HGH Herlev |  |  |  | Modalitetstype |  | C bue |  |  | Dato for kontrol : |  | 2024-07-02
Afdeling : |  | Røntgen |  |  |  | Apparat / Model : |  | Fluorostar |  |  | Kontrol udført af : |  | EHA
Rum nr. : |  | 10 |  |  |  | Serie nr.: |  | 1 |  |  | Rapport afsendt : |  | 2024-07-03
Medusa nr. / Apparat nr.: |  | 3 |  |  |  | Leverandør ID : |  | 2
3. Kontrol af røntgenrør og generator
3.1. Højspænding (kVp) |  |  |  | Modtagekontrol og årlig statuskontrol
3.1 Testparametre | [9 empty] | Bemærkninger
Test mode : | Manuel kV / auto kV
Udstyr : | kV–meter
Metode: | Kontrollen udføres uden ydre filtrering.
Placér kV-meteret direkte på billeddetektoren eller på lejet.
Ved mulighed for manuel indstilling af kVp:
Indstil gennemlysningsapparatet til en fast kVp-værdi, gennemlys og aflæs kV–meteret.
Gentag målingen for minimum 3 forskellige kVp-værdier, passende fordelt over klinisk relevant kVp-interval.
Hvor manuel indstilling af kVp ikke er muligt:
Afdæk billeddetektoren så kVp justerer til klinisk relevant område, gennemlys og aflæs kV-meteret.
Ved modtagekontrol:
Målingen gentages for min. 3 forskellige kVp-værdier, passende fordelt over klinisk relevant kVp-interval, ved at afdække detektoren
med varierende tykkelser af attenuerende materiale.
Ved statuskontrol:
Måling ved 1 kVp-værdi er tilstrækkelig.
Tolerance : | Den relative afvigelse skal være ≤ 10 % og bør være ≤ 5 %
3.1 Målinger :
| Program |  |  |  |  | Program
| Pulsrate [p/s] |  |  |  |  | Pulsrate [p/s]
| Feltstørrelse [cm] |  |  |  |  | Feltstørrelse [cm]
| Metode [ manuel kV / auto kV ] |  |  |  |  | Metode [ manuel kV / auto kV ]
Vertikal | Bi-plan rør A |  |  |  | Horizontal | Bi-plan rør B
Måling | kV | kV | Rel afv. | Resultat | Måling | kV | kV | Rel afv. | Resultat
| nominel | målt | % | OK / IKKE OK |  | nominel | målt | % | OK / IKKE OK
1 |  |  |  |  | 1
2 |  |  |  |  | 2
3 |  |  |  |  | 3
4 |  |  |  |  | 4
5 |  |  |  |  | 5
3.2. Halvværdilag og totalfiltrering |  |  |  | Kun modtagekontrol
3.2 Testparametre | [9 empty] | Bemærkninger
Test mode : | Manuel kV / auto kV
Udstyr : | Dosimeter med samtidig angivelse af HVL og totalfiltrering. Alternativt tynde aluminiumsplader.
Metode: | Målingerne kan være udført i kontrolpunkt 3.1, hvis der er benyttet dosimeter med mulighed for samtidig angivelse af både
HVL og totalfiltrering.
Ellers bestemmes HVL alternativt ved standard dosismålinger med forskellige tykkelse Al-plader til en dosisreduktion på 50 % er opnået.
Dosismålingerne bør foretages 50 cm - 100 cm fra fokus og ved 70 – 80 kVp. (Detaljeret procedure kan findes i EFOMP dynamic x-ray).
Totalfiltreringen bestemmes ud fra HVL.
Tolerance : | Totalfiltreringen skal være ≥ 2,5 mm Al uafhængigt af kV - se tabel i vejledning
NB: | Hvis totalfiltreringen TF bestemmes vhj.a. AL-filtre følges proceduren i EFOMP Protokol.
3.2 Målinger :
| Program | [6 empty] | Program
| Pulsrate [p/s] | [6 empty] | Pulsrate [p/s]
| Feltstørrelse [cm] | [6 empty] | Feltstørrelse [cm]
| Metode [ manuel kV / auto kV ] | [6 empty] | Metode [ manuel kV / auto kV ]
Vertikal | Bi-plan rør A | [5 empty] | Horizontal | Bi-plan rør B
Måling | kV | HVL | TF | Krav | Resultat | Resultat | Måling | kV | HVL | TF | Krav | Resultat | Resultat
|  | målt | målt | min. HVL | min. HVL | TF ≥ 2,5 mm Al |  |  | målt | målt | min. HVL | min. HVL | TF ≥ 2,5 mm Al
| nominel | mm Al | mm Al | mm Al | OK / IKKE OK | OK / IKKE OK |  | nominel | mm Al | mm Al | mm Al | OK / IKKE OK | OK / IKKE OK
1 | [6 empty] | 1
2 | [6 empty] | 2
3 | [6 empty] | 3
4 | [6 empty] | 4
5 | [6 empty] | 5

## 4. Dosis og dosishastighed
Region : |  | Region H |  |  |  |  | Kontroltype : |  | Modtagekontrol |  |  |  | Leverandør : |  | GE2
Hospital / Sygehus : |  | HGH Herlev |  |  |  |  | Modalitetstype |  | C bue |  |  |  | Dato for kontrol : |  | 2024-07-02
Afdeling : |  | Røntgen |  |  |  |  | Apparat / Model : |  | Fluorostar |  |  |  | Kontrol udført af : |  | EHA
Rum nr. : |  | 10 |  |  |  |  | Serie nr.: |  | 1 |  |  |  | Rapport afsendt : |  | 2024-07-03
Medusa nr. / Apparat nr.: |  | 3 |  |  |  |  | Leverandør ID : |  | 2
4. Kontrol af dosis og dosishastighed
4.1 KAP-værdi ( PKA ) |  |  |  |  | Modtagekontrol og årlig statuskontrol
4.1 Testparametre | [12 empty] | Bemærkninger
Test mode : | Manual / Automatik
Udstyr : | Dosimeter. Testobjekt med kendte mål eller målebånd/ røntgenlineal. Evt. kan kalibreret løst/reference KAP-meter anvendes til kontrol af indbygget KAP-meter.
Metode: | Kontrollen udføres uden leje i strålegangen og kan udføres på to måder:
1. Måling af PKA med dosimeter:
Anbring et testobjekt med veldefineret areal direkte på billeddetektoren (f.eks. en Cu-plade eller et testfantom).
Dosimeteret anbringes centralt i strålefeltet oven på testfantomet.
Justér blænderne så blændekanter flugter med testfantomets kontur og et veldefineret areal opnås.
Alternativt kan feltstørrelsen måles med målebånd/ røntgenlineal eller fuld udblænding ved kendt feltstørrelse kan anvendes.
Før gennemlysning igangsættes aflæses værdien PKA1 som angivet på gennemlysningsapparatet.
Efter endt gennemlysning aflæses værdien PKA2 og som angivet på gennemlysningsapparatet og målt dosis D for gennemlysningsperioden aflæses på dosimeteret.
Ved mulighed for manuel indstilling af kVp:
Gennemlys ved 3 forskellige strålekvaliteter, f.eks. 50, 70 og 100 kVp.
Der gennemlyses i tilstrækkelig tid til at ændringen i PKA på gennemlysningsapparatet kan registreres med mindst 2 betydende cifre.
Hvor manuel indstilling af kVp ikke er muligt:
Efter at blænderne er justeret til et veldefineret areal, afdækkes billeddetektoren så kVp justerer til klinisk relevant område.
Placer dosimeter ovenpå afdækningen og gennemlys i ca. 20 sekunder.
Modtagekontrol: målingen gentages for min. 3 forskellige kVp-værdier, passende fordelt over klinisk relevant kVp-interval, ved at afdække detektoren med varierende
tykkelser af attenuerende materiale.
Statuskontrol: Måling ved én kVp-værdi er tilstrækkelig.
Mini C-buer:
Benyt den samme måleprocedure som beskrevet ovenfor med to forskellige strålekvaliteter, f.eks. 50 og 70 kVp, og en gennemlysningstid på minimum 20 sekunder.
Vælg feltstørrelse med kendt areal over 100 cm2.
2. Måling af PKA med reference-KAP-meter:
Anbring reference KAP-metret direkte ved udgangen af røntgenrøret.
Følg derefter samme måleprocedure som beskrevet ovenfor for både gennemlysningsapparatur og mini C-buer.dog uden brug af dosimeter
Notér reference-KAP-metrets målte KAP-værdi efter endt gennemlysning.
Tolerance : | KAP-værdi skal være synlig for betjeningspersonale under intervention/langvarige gennemlysninger.
Relativ afvigelse mellem nominel ΔPKA og målt KAP-værdi bør være ≤ 25 %
4.1 Målinger
| Program |  |  |  |  | Indstilling af kV [ manuel / auto ]
Raster [ ja/nej ]
SSD detektor | Detektor [ ionkammer / SSD detektor / ekstern KAP meter ] |  |  |  | Enhed | Apparatur
| Pulsrate [ p/s ] |  |  |  |  | Enhed for KAP ( PKA ) indikator på apparat
| Felt [ rektangulær / cirkulær ] |  |  |  |  | Enhed for DI indikator på apparat
| længde |  |  |  |  | Enhed for dosishastigheds indikator på apparat
| længde |  |  |  | Enhed | Måleinstrument
| Areal [cm2] |  |  |  |  | Enhed for aflæst dosis på dosimeter
Enhed for aflæst KAP værdi ( PKA ) på ekstern KAP meter
Bi-plan rør A | Kontrol af KAP ( PKA ) |  | Vertikal | [6 empty] | Kontrol af synlighed af KAP ( PKA ), DI og dosishastighedsindikator i display ( Kun modtagekontrol ) | [7 empty] | Bi-plan rør B | Kontrol af KAP ( PKA ) |  | Horizontal
Måling | kV | mA | Dosis D | PKA | PKA 1 | PKA 2 | ΔPKA | Rel. Afv. | Res. | Værdi | [7 empty] | Måling | kV | mA | Dosis D | PKA | PKA 1 | PKA 2 | ΔPKA | Rel. Afv. | Res.
|  |  |  | mGycm2 |  |  | mGycm2 | % |  | synlig | [10 empty] | 0 | mGycm2 |  |  | mGycm2 | %
|  |  | aflæst | beregnet | display | display |  |  |  | på | [10 empty] | aflæst | beregnet | display | display
[5 empty] | Nomimel | Nominel | Nominel |  | ≤ 25 % | apparat | [12 empty] | Nomimel | Nominel | Nominel |  | ≤ 25 %
1 | [10 empty] | Værdi af KAP ( PKA ) indikator synlig på apparat [ ja/nej ] | [6 empty] | 1
2 | [10 empty] | Værdi af DI indikator synlig på apparat [ ja/nej ] | [6 empty] | 2
3 | [10 empty] | Værdi af dosishastighedsindikator i RP synlig på apparat [ ja/nej ] | [6 empty] | 3
4.2 Indgangsdosishastighed til PMMA |  |  |  |  | Kun modtagekontrol
4.2 Testparametre | [12 empty] | Bemærkninger
Test mode : | Automatik
Udstyr : | 20 cm PMMA, der dækker hele målefeltet, dog minimum 20 cm x 20 cm. Mini C-buer: 5 cm PMMA, der dækker hele billeddetektoren. Målebånd.
Metode: | Hvis muligt udføres kontrollen uden leje i strålegangen og ved minimum SID. For multifunktionsapparatur anvendes en SID på 1 meter.
Der måles med brug af automatisk dosishastighedsregulering ved mest anvendte klinisk relevante programmer (både for gennemlysning og cine-optagelse/ eksponering).
Der måles kun ved standardindstilling af dosisniveau, pulsering og feltstørrelse for hvert program.
Måleopstillinger
Mål/notér afstanden S fra billeddetektorens ydre overflade til fokus og afstanden H fra billeddetektorens ydre overflade til dosimeter.
Gennemlys med valgt program og notér kVp og mA fra apparatets display, og aflæste værdier af dosishastigheden på dosimeteret.
Gentag målingerne for alle relevante programmer.
Lodret strålegang (fig. 1):
Placér 20 cm PMMA direkte på billeddetektoren.
Anbring dosimeteret direkte oven på PMMA-pladerne i strålefeltet, så den automatiske dosishastighedsregulering ikke påvirkes af dosimeteret.
Vandret strålegang (fig. 2):
Hvis det ikke er muligt at fjerne lejet eller hvis billeddetektoren ikke kan belastes med 20 cm PMMA, kan der måles med vandret strålegang, hvor PMMA-pladerne
placeres lodret på et leje el.lign.
Mini C-buer (fig. 3):
Samme fremgangsmåde som fig. 1 for lodret strålegang, dog med 5 cm PMMA.
Tolerance : | ESAKRRP bør være:
Gennemlysning: ≤ 30 mGy/min, Mini C-buer: ≤ 5 mGy/min
Cine-optagelse/eksponering: Barium-undersøgelser (oesophagus): ≤ 1 mGy/frame, Angio/DSA: ≤ 2 mGy/frame, Hjerte: ≤ 0,2 mGy/frame
Andet: ≤ 2 mGy/frame
| Figur 1. Lodret strålegang. |  |  |  | Figur 2. Vandret strålegang |  |  |  |  | Figur 3. Mini C-buer.
4.2 Målinger
C bue | Gennemlysningsenhed | [9 empty] | S [cm] = afstanden fra billeddetektorens ydre overflade til fokus
| Leje i strålegang [ ja / nej ] | [8 empty] | 30 | RP [cm] ( Gennemlysning RP = 30 cm, Mini C bue RP = 5 cm )
| PMMA [cm] | [9 empty] | H [cm] = afstanden fra billeddetektorens ydre overflade til dosimeter
Detektor typer ( SSD detektor eller ionkammer )
| Projektion ved måling [ Lodret / Vandret } | [8 empty] | Enhed | Måleinstrument
| Felt [ rektangulært / cirkulært ] | [9 empty] | Enhed for aflæst dosishastighed på dosimeter
| Bi-plan rør A Vertikal | [16 empty] | Bi-plan rør B Horizontal
[12 empty] | ESAKR | ESAKR | ESAKR | [14 empty] | ESAKR | ESAKR | ESAKR | ESAKR
Måling | FLUORO - gennemlysning |  |  | Dosis | Raster | Filtrering | Pulsrate | Feltstør. | kV | mA | Dose rate | Dose rate | Dose rate | Dose rate | Tolerance | Res. |  | Måling | FLUORO - gennemlysning |  |  | Dosis | Raster | Filtrering | Pulsrate | Feltstør. | kV | mA | Dose rate | Dose rate | Dose rate | Dose rate | Tolerance | Res.
| Program |  |  | niveau | ja/nej | mm Al/Cu | p/s | [6 empty] | mGy/min |  |  |  |  | Program |  |  | niveau | ja/nej | mm Al/Cu | p/s | [5 empty] | µGy/s | mGy/min
[8 empty] | cm |  |  | målt | korr. BSF | korr. RP | korr. RP | ≤ mGy/min | OK / IKKE OK | [9 empty] | cm |  |  | målt | korr. BSF | korr. RP | korr. RP | ≤ mGy/min | OK / IKKE OK
1 | [17 empty] | 1
2 | [17 empty] | 2
3 | [17 empty] | 3
4 | [17 empty] | 4
5 | [17 empty] | 5
6 | [17 empty] | 6
7 | [17 empty] | 7
8 | [17 empty] | 8
9 | [17 empty] | 9
10 | [17 empty] | 10
[12 empty] | ESAKR | ESAKR | ESAKR | [14 empty] | ESAKR | ESAKR | ESAKR | ESAKR
Måling | CINE - optagelse / eksponering |  |  | Dosis | Undersøgelses | Filtrering | Frame rate | Feltstør. | kV | mA | Dose rate | Dose rate | Dose rate | Dose rate | Tolerance | Res. |  | Måling | CINE - optagelse / eksponering |  |  | Dosis | Undersøgelses | Filtrering | Frame rate | Feltstør. | kV | mA | Dose rate | Dose rate | Dose rate | Dose rate | Tolerance | Res.
| Program |  |  | niveau | type | mm Al/Cu | frame/s | [6 empty] | mGy/frame |  |  |  |  | Program |  |  | niveau | type | mm Al/Cu | frame/s | [5 empty] | µGy/s | mGy/frame
[8 empty] | cm |  |  | målt | korr. BSF | korr. RP | korr. RP | ≤ mGy/frame | OK / IKKE OK | [9 empty] | cm |  |  | målt | korr. BSF | korr. RP | korr. RP | ≤ mGy/frame | OK / IKKE OK
1 | [17 empty] | 1
2 | [17 empty] | 2
3 | [17 empty] | 3
4 | [17 empty] | 4
5 | [17 empty] | 5
6 | [17 empty] | 6
7 | [17 empty] | 7
8 | [17 empty] | 8
9 | [17 empty] | 9
10 | [17 empty] | 10
4.3 Maksimal indgangsdosishastighed og apparatets dosisindikator, DI | [7 empty] | Kun modtagekontrol
4.3 Testparametre | [12 empty] | Bemærkninger
Test mode : | Automatik
Udstyr : | Dosimeter. 20 cm PMMA, der dækker hele målefeltet, dog minimum 20 cm x 20 cm. Mini C-buer: 5 cm PMMA, der dækker hele billeddetektoren.
Målebånd. Blygummiforklæder, blyplader el.lign.
Metode: | Hvis muligt, og medmindre der fra leverandøren er angivet en anden opstilling og geometri for dosishastighedsmålinger, udføres kontrollen uden leje i strålegangen
og ved minimum SID.
For multifunktionsapparatur anvendes en SID på 1 meter.
1. Der vælges program med højeste dosishastighed (kun gennemlysning).
For dette program indstilles til: højeste pulsering/kontinuert gennemlysning - højeste dosisniveau uden advarselslyd - mindste feltstørrelse
PMMA-plader og beskyttende materiale (f.eks. blygummiforklæder) placeres foran detektoren indtil dosishastigheden er maksimal ved brug af automatisk
dosishastighedsregulering, dvs. at dosishastigheden ikke øges hvis yderligere beskyttende materiale tilføjes.
Placér dosimeteret mellem røntgenrør og PMMA samt beskyttende materiale.
NB! Ved brug af ionkammer skal PMMA-pladerne være øverst/tættest på ionkammeret, mens rækkefølgen af PMMA-plader og beskyttende materiale er ligegyldig
ved brug af halvlederdetektor.
Mål/notér afstanden S fra billeddetektorens ydre overflade til fokus og afstanden H fra billeddetektorens ydre overflade til dosimeter, samt akkumuleret dosis DI1 i
som angivet på gennemlysningsapparatet.
Notér, under gennemlysning med automatisk dosishastighedsregulering, aflæst værdi af middel dosishastighed på dosimeteret,
Der gennemlyses i tilstrækkelig tid til at ændringen i akkumuleret dosis, DI, kan registreres med mindst 2 betydende cifre
Efter endt gennemlysning aflæses værdien akkumuleret dosis DI2, som angivet på gennemlysningsapparatet og målt dosis D for gennemlysningsperioden aflæses på dosimeteret
2. Gentag kontrollen af maksimal dosishastighed for højdosis-/boostindstilling med advarselslyd, hvis en sådan findes.
Tolerance : | Dosishastighed IAKR i RP: Indstilling uden advarselslyd: IAKRRP ≤ 88 mGy/min, Højdosis-/ boostindstilling med advarselslyd: IAKRRP ≤ 176 mGy/min
Relativ afvigelse mellem nominel ΔDI – værdi og målt DI-værdi bør være ≤ 35 %
4.3 Målinger
Maksimal dosishastighed og apparatets dosisindikator, DI
C bue | Gennemlysningsenhed | [9 empty] | S [cm] = afstanden fra billeddetektorens ydre overflade til fokus
| PMMA [cm] | [8 empty] | 30 | RP [cm] ( Gennemlysning RP = 30 cm, Mini C bue RP = 5 cm )
| Yderligere afdækning af billeddetektor [ blyforklæde / stålplade / PMMA ] | [9 empty] | H [cm] = afstanden fra billeddetektorens ydre overflade til dosimeter
| Raster [ ja/nej ] | [9 empty] | L [cm] = afstanden fra billeddetektorens ydre overflade til RPDI ( datablad )
| Detektor typer ( SSD detektor eller ionkammer ) | [8 empty] | Enhed | Apparatur
| Projektion ved måling [ Lodret / Vandret ] | [9 empty] | Enhed for DI indikator på apparat
| Felt [ rektangulært / cirkulært ] | [9 empty] | Enhed for dosishastigheds indikator på apparat
[10 empty] | Enhed | Måleinstrument
Enhed for aflæst dosis på dosimeter
Enhed for aflæst dosishastigheds på dosimeter
| Bi-plan rør A Vertikal | [9 empty] | Maksimal dosishastighed | [8 empty] | Bi-plan rør B Horizontal | [9 empty] | Maksimal dosishastighed
[11 empty] | IAKR | IAKR | IAKR | [16 empty] | IAKR | IAKR | IAKR
Måling | FLUORO - gennemlysning |  |  | Dosis | Højdosis / | Filtrering | Pulsrate | Feltstør. | kV | Max. | Max | Max | Max | Tolerance | Res. |  |  |  | Måling | FLUORO - gennemlysning |  |  | Dosis | Højdosis / | Filtrering | Pulsrate | Feltstør. | kV | Max. | Max | Max | Max | Tolerance | Res.
| Program |  |  | niveau | Boost | mm Al/Cu | p/s |  |  | mA | dose rate | dose rate | dose rate | Max. | Max. |  |  |  |  | Program |  |  | niveau | Boost | mm Al/Cu | p/s |  |  | mA | dose rate | dose rate | dose rate | Max. | Max.
|  |  |  | setting | indstilling |  |  | cm |  |  |  |  | mGy/min | dose rate | dose rate | [7 empty] | setting | indstilling |  |  | cm |  |  |  |  | mGy/min | dose rate | dose rate
[5 empty] | ja/nej |  | max. | min. |  | max. | målt | korr. BSF & RP | korr. RP | ≤ mGy/min | OK / IKKE OK | [8 empty] | ja/nej |  | max. | min. |  | max. | målt | korr. BSF & RP | korr. RP | ≤ mGy/min | OK / IKKE OK
1 | [18 empty] | 1
2 | [18 empty] | 2
3 | [18 empty] | 3
[11 empty] | Apparatets dosisindikator, DI | [18 empty] | Apparatets dosisindikator, DI
Måling | FLUORO - gennemlysning |  |  | Dosis | Højdosis / | Filtrering | Pulsrate | Feltstør. | kV | Max. | Dosis D | RP DI 1 | RP DI 2 | ΔDI = D2 - D1 | Dosis D | Rel. Afv. | Res. |  | Måling | FLUORO - gennemlysning |  |  | Dosis | Højdosis / | Filtrering | Pulsrate | Feltstør. | kV | Max. | Dosis D | RF DI 1 | RF DI 2 | ΔDI = D2 - D1 | Dosis D | Rel. Afv. | Res.
| Program |  |  | niveau | Boost | mm Al/Cu | p/s |  |  | mA |  |  |  | mGy | mGy | % |  |  |  | Program |  |  | niveau | Boost | mm Al/Cu | p/s |  |  | mA |  |  |  | mGy | mGy | %
|  |  |  | setting | indstilling |  |  | cm |  |  | aflæst | aflæst | aflæst |  | målt/beregnet | [7 empty] | setting | indstilling |  |  | cm |  |  | aflæst | aflæst | aflæst |  | målt/beregnet
[5 empty] | ja/nej |  | max. | min. |  | max. | Dosimeter | Nominel | Nominel | Nominel | korr. til RPDI |  | ≤ 35 % | [6 empty] | ja/nej |  | max. | min. |  | max. | Dosimeter | Nominel | Nominel | Nominel | korr. til RPDI |  | ≤ 35 %
1 | [18 empty] | 1
2 | [18 empty] | 2
3 | [18 empty] | 3
4.4 Indgangsdosishastighed til billeddetektor |  |  |  |  | Modtagekontrol og årlig statuskontrol
4.4 Testparametre | [10 empty] | Bemærkninger
Test mode : | Automatik
Udstyr : | Dosimeter, 2 mm Cu filter; Mini C-bue: 0,5 mm Cu filter
Metode: | Cu-filter placeres foran og tæt på røntgenrøret.
Dosimeteret placeres direkte på detektoren så den automatiske dosishastighedsregulering ikke påvirkes.
Noter følgende parametre: SID, med/uden raster, med/uden leje i strålegang.
Under gennemlysning noteres aflæst kV, mA og dosishastighed på dosimeteret.
Målingen gentages for samme klinisk relevante programmer som målt i 4.2.
For ét hyppigt anvendt program måles desuden ved:
- alle dosisniveauer (f.eks. lav, medium, høj), et udvalg af pulsrater (mindst 3), alle feltstørrelser.
NB: Der måles ikke ved samtlige kombinationsmuligheder. Når en parameter ændres, fastholdes de resterende ved standardindstilling.
Tolerance : | Modtagekontrollens målinger angiver referenceværdier for kommende kontroller.
Ved gentaget modtagekontrol efter reparation måles op imod gældende referenceværdier fra tidligere modtagekontrol.
Hvis afvigelsen er > 25 % gentages kontrolpunkt 4.2 og 4.3 og der etableres nye referenceværdier for fremtidige kontroller.
Ved statuskontrol bør afvigelsen i forhold til referenceværdier være ≤ 25 %
Navngivning af indstillinger skal være retvisende.
4.4 Målinger
C bue | Gennemlysningsenhed | [7 empty] | SID Fokus - detektor afstand [cm]
| Projektion ved måling ( Lodret / Vandret ) | [7 empty] | Ydre filter [mm Cu]
| Inkl. raster ( ja / nej ) | [6 empty] | Enhed | Måleinstrument
| Leje i strålegang ( ja / nej ) | [7 empty] | Enhed for aflæst dosishastighed på dosimeter
| Felt ( rektangulært / cirkulært ) | [12 empty] | Modtage- | [16 empty] | Modtage-
| Detektor typer ( SSD halvleder eller ionkammer ) | [12 empty] | kontrol | [16 empty] | kontrol
[14 empty] | Baseline | [16 empty] | Baseline
[14 empty] | Dato | [16 empty] | Dato
| Bi-plan rør A Vertikal | [15 empty] | Bi-plan rør B Horizontal
Måling | FLUORO - gennemlysning |  |  | Dosis | Pulsrate | Filtrering | Feltstør. | kV | mA | Dose rate | Dose rate | Rel afv. | Res. | Dose rate | Logisk navn |  | Måling | FLUORO - gennemlysning |  |  | Dosis | Pulsrate | Feltstør. | Filtrering | kV | mA | Dose rate | Dose rate | Rel afv. | Res. | Dose rate | Logisk navn
| Program |  |  | niveau | p/s | mm Al/Cu |  |  |  |  | µGy/s | fra baseline |  | µGy/s | af program |  |  | Program |  |  | niveau | p/s |  | mm Al/Cu |  |  |  | µGy/s | fra baseline |  |  | af program
[7 empty] | cm |  |  | aflæst | korr. BSF | % | ≤ 25 % | Baseline | OK / IKKE OK | [7 empty] | cm |  |  |  | aflæst | korr. BSF | % | ≤ 25 % | Baseline | OK / IKKE OK
1 | [16 empty] | 1
2 | [16 empty] | 2
3 | [16 empty] | 3
4 | [16 empty] | 4
5 | [16 empty] | 5
6 | [16 empty] | 6
7 | [16 empty] | 7
8 | [16 empty] | 8
9 | [16 empty] | 9
10 | [16 empty] | 10
11 | [16 empty] | 11
12 | [16 empty] | 12
13 | [16 empty] | 13
14 | [16 empty] | 14
15 | [16 empty] | 15
16 | [16 empty] | 16
17 | [16 empty] | 17
18 | [16 empty] | 18
19 | [16 empty] | 19
20 | [16 empty] | 20
Måling | CINE - optagelse / eksponering |  |  | Dosis | Frame rate | Filtrering | Feltstør. | kV | mA | Dose rate | Dose rate | Afv. | Afv. | Dose rate | Logisk navn |  | Måling | CINE - optagelse / eksponering |  |  | Dosis | Frame rate | Feltstør. | Filtrering | kV | mA | Dose rate | Dose rate | Afv. | Afv. | Dose rate | Logisk navn
| Program |  |  | niveau | fr/s | mm Al/Cu |  |  |  |  | µGy/s | % | % | µGy/s | af program |  |  | Program |  |  | niveau | fr/s |  | mm Al/Cu |  |  |  | µGy/s | % | % |  | af program
[7 empty] | cm |  |  | aflæst | korr. BSF |  |  | Baseline | OK / IKKE OK | [7 empty] | cm |  |  |  | aflæst | korr. BSF |  |  | Baseline | OK / IKKE OK
1 | [16 empty] | 1
2 | [16 empty] | 2
3 | [16 empty] | 3
4 | [16 empty] | 4
5 | [16 empty] | 5
6 | [16 empty] | 6
7 | [16 empty] | 7
8 | [16 empty] | 8
9 | [16 empty] | 9
10 | [16 empty] | 10
11 | [16 empty] | 11
12 | [16 empty] | 12
13 | [16 empty] | 13
14 | [16 empty] | 14
15 | [16 empty] | 15
16 | [16 empty] | 16
17 | [16 empty] | 17
18 | [16 empty] | 18
19 | [16 empty] | 19
20 | [16 empty] | 20
4.5 Overførsel af dosisværdier |  |  |  |  | Kun modtagekontrol
4.5 Testparametre | [10 empty] | Bemærkninger
Test mode : | N/A
Udstyr : | Intet
Metode: | Apparaturet sættes op til overførsel til PACS.
Apparaturet sættes op til overførsel af RDSR til dosismonitoreringssystem (evt. via PACS)
En testundersøgelse overføres.
Det kontrolleres evt. i samarbejde med MFE, at undersøgelsen er kommet over i systemerne, herunder at KAP-værdi kommer
over med korrekt enhed.
Tolerance : | KAP-værdi kommer over med korrekt enhed
For interventionsapparatur skal overførslen ske automatisk
4.5 Målinger
Test udført
og godkendt
Måling | Overførsel | [6 empty] | OK / IKKE OK | Bemærkninger
1 | PACS | Overførsel af data til PACS med korrekt KAP enhed ved testundersøgelse
2 | DMS | Overførsel af data til DMS med korrekt KAP-enhed

## 5. Monitorer og billedkvalitet
Region : |  | Region H |  |  |  | Kontroltype : |  | Modtagekontrol |  |  |  | Leverandør : |  | GE2
Hospital / Sygehus : |  | HGH Herlev |  |  |  | Modalitetstype |  | C bue |  |  |  | Dato for kontrol : |  | 2024-07-02
Afdeling : |  | Røntgen |  |  |  | Apparat / Model : |  | Fluorostar |  |  |  | Kontrol udført af : |  | EHA
Rum nr. : |  | 10 |  |  |  | Serie nr.: |  | 1 |  |  |  | Rapport afsendt : |  | 2024-07-03
Medusa nr. / Apparat nr.: |  | 3 |  |  |  | Leverandør ID : |  | 2
5. Kontrol af billedkvalitet
5.1 Kontrol af monitorer |  |  |  |  | Modtagekontrol og årlig statuskontrol
5.1 Testparametre | [10 empty] | Bemærkninger
Test mode : | N/A
Udstyr : | Testbilleder til kontrol af kontrastforhold: SMPTE-133, TG18-LN12-1 og TG18-LN12-18 eller tilsvarende. Testbilledet skal indeholde helt sort og helt hvidt.
Testbillede til kontrol af homogenitet: TG18-UN80 eller tilsvarende.
Testbilleder til kontrol af artefakter: TG18-UN10 og TG18-UN80, eller tilsvarende.
Luminansmåler.
Metode: | For hver monitor gøres følgende i de områder af skærmen, hvor røntgenbilledet bliver vist:
Rengør skærmen og Indstil monitor til ønsket LUT.
Som udgangspunkt anbefales det, at monitorer indstilles til LUT som overholder DICOM GSDF-standarden. Der kan dog afviges fra dette i tilfælde,
hvor det af afdelingens/klinikkens KAS-læger/specialeansvarlige vurderes, at man opnår de bedste kliniske resultater med en anden LUT-kurve.
Desuden anbefales det, at indstillet minimumslystæthed, Lmin, kalibreres til en værdi på minimum 0,5 cd/m2, gerne omkring 1 cd/m2 hvis det er muligt
Kontrastforhold :
Definitioner:
Lamb: Diffus lysreflektion fra omgivelserne
L: Lystæthed målt uden Lamb (med near-range luminansmåler), L’: Lystæthed målt med Lamb (med teleskopisk luminansmåler)
Mål lystætheden i det sorte (minimum lystæthed) og det hvide (maksimal lystæthed) felt på testbillederne
Måling af lystæthed anbefales udført med near-range luminansmåler[1], da målingen herved er uafhængig af faktisk belysningsstyrke i rummet,
som for gennemlysningsapparatur, ofte kan være svær at kontrollere. Monitorens kontrastforhold kan derefter eftervises i en beregning,
hvor belysningsstyrke defineres til 100 lux og med kendskab til monitorens reflektionskoefficient (se under beregninger). Ved direkte måling af
kontrastforholdet med teleskopisk luminansmåler[2] er det derimod nødvendigt først at sikre en belysningsstyrke på maksimalt 100 lux i rummet.
Homogenitet
Ved modtagekontrol: Mål lystætheden centralt samt i hvert hjørne af testbilledet.
Ved statuskontrol: Billedet vurderes visuelt. Ved tvivl, om billedet kan accepteres som homogent eller ikke, anvendes metode for modtagekontrol
Artefakter
Kontrollér, om der findes defekte pixler, såsom: lysende, mørke (døde) eller på anden måde ødelagte pixler, samt øvrige fejl.
Tolerance : | Kun modtagekontrol: Indstillet kalibreret lystæthed: Lmaks ≥ 350 cd/m2 ved ønsket LUT.
Modtage- og statuskontrol:
Kontrastforhold: L’maks/ L’min ≥ 250 (defineret ved E = 100 lux).
Homogenitet: Modtagekontrol: (Lmålt,højeste – Lmålt,laveste)/Lmålt,laveste ≤ 30 %, Statuskontrol: Ingen synlig inhomogenitet
Artefakter: Ingen pixelfejl, ridser mv. der har indflydelse på diagnostikken.
5.1 Målinger
| Luminansmåler ( Near range / Teleskopisk ) |  |  |  | Testbillede til hvid ( f.eks. TG 18 testbillede ) |  |  |  |  | Testbillede ( f.eks. TG 18 testbillede ) |  |  |  |  | Testbillede lys
100 | Belysningsstyrke ( Lux ) [ default = 100 ] |  |  |  | Testbillede til sort ( f.eks. TG 18 testbillede ) | [9 empty] | Testbillede mørk
|  |  |  | Kontrastforhold |  |  |  |  | Homogenitet | [6 empty] | Artefakter
Måling | Monitor | Rd | Lamb | Lmaks | Lmin | Kontrast | Resultat | Resultat | L | L | L | L | L | Homogenitet | Homogenitet | Artefakter
|  |  |  | målt hvid | målt sort | L`maks / L´min | Kontrast > 250 | Lmaks > 350 | center | hjørne 1 | hjørne 2 | hjørne 3 | hjørne 4 |  | visuel | visuel
|  |  | cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 |  |  | cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 | cd/m2 | < 30 % | OK / IKKE OK | ja/nej
1
2
3
4
5
6
Evt. bemærkninger til kontrol af artefakter og billedhomogenitet angives i bemærkningfeltet ovenfor !
5.2 Billedhomogenitet og artefakter |  |  |  |  | Modtagekontrol og årlig statuskontrol
5.2 Testparametre | [10 empty] | Bemærkninger
Test mode : | Automatik
Udstyr : | 1 mm Cu plade
Metode: | Kontrollen udføres på én monitor.
Vælg mest anvendte kliniske gennemlysningsprogram.
Kobberpladen på 1 mm fastgøres på udgangen af røntgenrøret.
Gennemlys og vurdér visuelt om billedet fremstår homogent med ensartet gråtone-niveau og er uden synlige artefakter.
Hvis man ikke opnår et homogent billede, fordi billedbehandlingen fejler, kan man lægge et lille objekt i periferien af strålefeltet, så der opnås en
kontrastforskel i billedet
Billede fra gennemlysning brugt til vurdering af billedkvaliteten gemmes og vedlægges kontrollen som en ukomprimeret DICOM-fil.
Tolerance : | Billedet bør fremstå homogent med ensartet gråtoneniveau.
Ingen artefakter, der har indflydelse på diagnostikken.
NB: For billedforstærkere er det normalt og acceptabelt at gråtonen i centrum er en anelse lysere end i periferien, men der må ikke være bratte overgange.
5.2 Målinger
Brug af raster [ja/nej]
Ydre filtrering [mm Cu]
Måling | Monitor | FLUORO - Program |  | Pulsrate | Feltstør. | kV | mA | Artefakter | Billed- | Dicom-fil | Projektion
|  |  |  | p/s | cm |  |  | visuel | homogenitet | vedlagt | Bi-plan
[8 empty] | ja/nej | Visuel | ja/nej
1 | [10 empty] | Vertikal
2 | [10 empty] | Horizontal
5.3 Lysstyrke- og kontrastindstillinger på monitorer |  |  |  |  | Modtagekontrol og årlig statuskontrol
5.3 Testparametre | [10 empty] | Bemærkninger
Test mode : | Automatik
Udstyr : | Fantom: Testfantom til kontrol af billedkvalitet.
Ydre filtrering: Følg testfantomets specifikationer.
Mini C-buer: Hvis brug af testfantomets specificerede ydre filtrering (typisk 1 mm Cu) medfører mA-mætning, udføres kontrollen i stedet med 0,5 mm Cu
Metode: | Vælg feltstørrelse på ca. 25 cm.
Følg fantomets specifikationer for brug af ydre filtrering ved gennemlysningen.
Fantomet placeres direkte på billeddetektoren.
Gennemlysning
Gennemlys med automatik indtil skærmbilledet har stabiliseret sig.
Efter endt gennemlysning vurderes om kontrastforskellen i lavkontrastfelterne [0 % - 5 %] og [95 % - 100 %] er synlige.
Juster, om nødvendigt, på lys- og kontrastindstillinger. Det er vigtigt, at hvid fremstår som hvid og ikke er "overbelyst", så hvid fremstår "glasagtig".
Justering foretages i mindst ét program.
Kontrollen udføres for alle monitorer.
Hvis en monitorvogn kan anvendes med flere C-buer uanset fabrikat og model, anses kontrollen som udført, hvis den er udført med én C-bue.
Mini C-buer:
Samme fremgangsmåde men med fuld feltstørrelse og evt. med brug af 0,5 mm Cu som ydre filtrering (i tilfælde hvor testfantomets specificerede
ydre filtrering medfører mA-mætning).
Tolerance : | Kontrastforskellen i lavkontrastfelterne [0 % - 5 %] og [95 % - 100 %] bør være synlige i mindst ét program.
5.3 Målinger
ja | Brug af raster [ja/nej]
1 | Ydre filtering [mm Cu]
LEEDS 18 FG | Test fantom - vælg fra liste
Måling | Monitor | FLUORO - Program |  | Pulsrate | Feltstør. | kV | mA | Kontrast
|  |  |  | p/s | cm |  |  | 0/5 - 95/100
synlig
1
2
3
4
5.4 Lavkontrastfølsomhed |  |  |  |  | Modtagekontrol og årlig statuskontrol
5.4 Testparametre | [10 empty] | Bemærkninger
Test mode : | Automatik
Udstyr : | Fantom: Testfantom til kontrol af billedkvalitet.
Ydre filtrering: Følg testfantomets specifikationer.
Mini C-buer: Hvis testfantomets specificerede ydre filtrering (typisk 1 mm Cu) medfører mA-mætning, udføres kontrollen i stedet med 0,5 mm Cu.
Metode: | Vælg mest anvendte kliniske gennemlysningsprogram og passende cine-optagelse/ eksponering.
Vælg feltstørrelse på ca. 25 cm.
Fantomet placeres direkte på billeddetektoren.
Ydre filtrering fastgøres på udgangen af røntgenrøret.
Gennemlysning
Gennemlys med automatik indtil skærmbilledet har stabiliseret sig.
Under gennemlysning vurderes hvor mange lavkontrastskiver, der er synlige i billedet. Notér antallet, af skiver samt kV. og mA.
Mini C-buer:
Samme fremgangsmåde men med fuld feltstørrelse og evt. med brug af 0,5 mm Cu som ydre filtrering (i tilfælde hvor testfantomets specificerede
ydre filtrering medfører mA-mætning).
Cine-optagelse/eksponering:
Samme procedure som ved gennemlysning.
Generelt :
Billeder fra vurdering af lavkontrastfølsomhed vedlægges kontrollen som en ukomprimeret DICOM-fil.
Kontrollen udføres for alle monitorer.
Hvis en monitorvogn kan anvendes med flere C-buer uanset fabrikat og model, anses kontrollen som udført, hvis den er udført med én C-bue
Tolerance : | Gennemlysning: Lavkontrastfølsomhed bør være ≤ 4,0 %.
Cine-optagelse/eksponering: Lavkontrastfølsomhed bør være ≤ 2,7 %.
Mini C-buer: Hvis det anvendte fantoms nominelle værdier for lavkontrastfølsomhed er specificeret for gennemlysning ved 70 kVp og 1 mm Cu, vil disse værdier
ikke kunne bruges, når der anvendes 0,5 mm Cu.
I stedet kan fastlægges referenceværdier for antal synlige kontrastskiver ved modtagekontrollen.
Ved statuskontrol bør der mindst kunne ses referenceværdi minus to skiver.
Dog minimum samme antal kontrastskiver som specificeret for lavkontrastfølsomhed på 4,0 %, ved 70 kVp, 1 mm Cu (antal afhænger af fantom).
Loftshængte monitorer og monitorvogne: Bør ikke have en ringere billedkvalitet end monitor på gennemlysningsapparatet.
5.4 Målinger
C bue | Gennemlysningsenhed | [10 empty] | Mini C bue | Mini C bue |  | C bue | Gennemlysningsenhed
| Raster [ja/nej] | [10 empty] | Modtage- | Afvigelse |  |  | Raster [ja/nej]
| Filtrering [mm Cu] | [10 empty] | kontrol | fra |  |  | Filtrering [mm Cu]
LEEDS 18 FG | Test fantom - vælg fra liste | [10 empty] | Baseline | Baseline |  |  | Test fantom - vælg fra liste
| Bi-plan rør A Vertikal | [9 empty] | Dato : |  |  |  |  | Bi-plan rør B Horizontal
Måling | Monitor | FLUORO - Program |  | Pulsrate | Feltstør. | kV | mA | Antal | Lavkontrast | Res. | Dicom-fil |  |  |  | Måling | Monitor | FLUORO - Program |  | Pulsrate | Feltstør. | kV | mA | Antal | Lavkontrast | Res. | Dicom-fil
|  |  |  | p/s | cm |  |  | lavkontrast | % |  | vedlagt | [7 empty] | p/s | cm |  |  | lavkontrast | % |  | vedlagt
[8 empty] | skiver |  | ≤ 4,0 % | ja/nej | [11 empty] | skiver |  | ≤ 4,0 % | ja/nej
1 | [14 empty] | 1
2 | [14 empty] | 2
3 | [14 empty] | 3
4 | [14 empty] | 4
Måling | Monitor | CINE - Program |  | Framerate | Feltstør. | kV | mA | Antal | Lavkontrast | Res. | Dicom-fil |  |  |  | Måling | Monitor | CINE - Program |  | Framerate | Feltstør. | kV | mA | Antal | Lavkontrast | Res. | Dicom-fil
|  |  |  | fr/s | cm |  |  | lavkontrast | % |  | vedlagt | [7 empty] | fr/s | cm |  |  | lavkontrast | % |  | vedlagt
[8 empty] | skiver |  | ≤ 2,7 % | ja/nej | [11 empty] | skiver |  | ≤ 2,7 % | ja/nej
1 | [14 empty] | 1
2 | [14 empty] | 2
3 | [14 empty] | 3
4 | [14 empty] | 4
5.5 Højkontrastopløsning |  |  |  |  | Modtagekontrol og årlig statuskontrol
5.5 Testparametre | [10 empty] | Bemærkninger
Test mode : | Automatik
Udstyr : | Fantom: Testfantom til kontrol af billedkvalitet.
Ydre filtrering: Ingen.
Metode: | Modtagekontrol:
Kontrollen udføres for én feltstørrelse (ca. 25 cm) på alle monitorer.
Kontrollen udføres for øvrige feltstørrelser på én monitor.
Statuskontrol:
Kontrollen udføres for én feltstørrelse (ca. 25 cm) på alle monitorer.
Fremgangsmåde:
Kontrollen udføres uden ydre filtrering.
Vælg mest anvendte kliniske gennemlysningsprogram og passende cine-optagelse/eksponering.
Placér fantomet direkte på billeddetektoren, så linjerne i linjepar grupperne danner en vinkel på ca. 45° med billeddetektorens pixel-matrix, monitorernes
pixel-matrix og evt. raster.
Højkontrastopløsning ved gennemlysning:
Gennemlys med automatik og valgt program indtil skærmbilledet har stabiliseret sig.
Efter endt gennemlysning noteres kVp og mA.
Aflæs, hvor mange grupper af linjepar der er synlige på skærmbilledet og notér antallet. Til et gruppenummer svarer et antal linjepar pr. mm.
Med synlige linjepar menes at linjerne er adskilte i hele deres længde inden for gruppen.
Anvend gerne digital zoom/forstørrelse af billedet ved evaluering af højkontrastopløsningen.
Højkontrastopløsning ved Cine-optagelse/eksponering:
Samme procedure som ved gennemlysning.
Generelt:
Billeder fra vurdering af opløsningsevnen vedlægges kontrollen som en ukomprimeret DICOM-fil.
Hvis en monitorvogn kan anvendes med flere C-buer uanset fabrikat og model, anses kontrollen som udført, hvis den er udført med én C-bue.
Tolerance : | Højkontrast opløsningen bør overholde tabellens minimumskrav for lp/mm
| Feltstørrelse FD |  | Minimum opløsningsevne
| FD > 30 cm |  | 1,0 lp/mm
| 24 cm < FD ≤ 30 cm |  | 1,4 lp/mm
| 18 cm < FD ≤ 24 cm |  | 1,6 lp/mm
| 15 cm < FD ≤ 18 cm |  | 1,8 lp/mm
| FD ≤ 15 cm |  | 2,0 lp/mm
Loftshængte monitorer og monitorvogne må ikke have en ringere billedkvalitet end monitor på gennemlysningsapparatet.
5.5 Målinger
C bue | Gennemlysningsenhed | [12 empty] | C bue | Gennemlysningsenhed
| Raster [ja/nej] | [13 empty] | Raster [ja/nej]
| Ydre filtrering [mm Cu] | [13 empty] | Ydre filtrering [mm Cu]
| Test fantom - vælg fra liste | [13 empty] | Test fantom - vælg fra liste
| Bi-plan rør A Vertikal | [13 empty] | Bi-plan rør B Horizontal
Måling | Monitor | FLUORO - Program |  | Pulsrate | Feltstør. | kV | mA | Antal | Højkontrast | Højkontrast | Res. | Dicom-fil |  | Måling | Monitor | FLUORO - Program |  | Pulsrate | Feltstør. | kV | mA | Antal | Højkontrast | Højkontrast | Res. | Dicom-fil
|  |  |  | p/s | cm |  |  | højkontrast | lp/mm | lp/mm |  | vedlagt | [5 empty] | p/s | cm |  |  | højkontrast | lp/mm | lp/mm |  | vedlagt
[8 empty] | grupper |  | minimum |  | ja/nej | [9 empty] | grupper |  | minimum |  | ja/nej
1 | [13 empty] | 1
2 | [13 empty] | 2
3 | [13 empty] | 3
4 | [13 empty] | 4
5 | [13 empty] | 5
6 | [13 empty] | 6
7 | [13 empty] | 7
8 | [13 empty] | 8
Måling | Monitor | CINE - Program |  | Framerate | Feltstør. | kV | mA | Antal | Højkontrast | Højkontrast | Res. | Dicom-fil |  | Måling | Monitor | CINE - Program |  | Framerate | Feltstør. | kV | mA | Antal | Højkontrast | Højkontrast | Res. | Dicom-fil
|  |  |  | fr/s | cm |  |  | højkontrast | lp/mm | lp/mm |  | vedlagt | [5 empty] | fr/s | cm |  |  | højkontrast | lp/mm | lp/mm |  | vedlagt
[8 empty] | grupper |  | minimum |  | ja/nej | [9 empty] | grupper |  | minimum |  | ja/nej
1 | [13 empty] | 1
2 | [13 empty] | 2
3 | [13 empty] | 3
4 | [13 empty] | 4
5 | [13 empty] | 5
6 | [13 empty] | 6
7 | [13 empty] | 7
8 | [13 empty] | 8
5.6 Forvrængning af monitorbillede (kun for billedforstærker) | [5 empty] | Modtagekontrol og årlig statuskontrol
5.6 Testparametre | [10 empty] | Bemærkninger
Test mode : | Automatik
Udstyr : | Testfantom med cirkelobjekt.
Metode: | Kontrollen kan udføres både med og uden ydre filtrering.
Anbring testfantomet med cirkelobjekt direkte på billedforstærkeren.
Vurdér ved gennemlysning, om testfantomets cirkelobjekt fremtræder som en cirkel uden forvrængning på skærmbilledet.
Udføres kun på én monitor.
Tolerance : | Ingen forvrængning af testobjektet på skærmbilledet.
5.6 Målinger
Filtrering [mm Cu]
Test fantom - vælg fra liste
Måling | Monitor | FLUORO - Program |  | Pulsrate | Feltstør. | kV | mA | Forvrængning
|  |  |  | p/s | cm |  |  | ja/nej
1

## 6. Eftersyn
Region : | Region H | Kontroltype : |  | Modtagekontrol |  |  | Leverandør : | GE2
Hospital / Sygehus : | HGH Herlev | Modalitetstype |  | C bue |  |  | Dato for kontrol : | 2024-07-02
Afdeling : | Røntgen | Apparat / Model : |  | Fluorostar |  |  | Kontrol udført af : | EHA
Rum nr. : | 10 | Serie nr.: |  | 1 |  |  | Rapport afsendt : | 2024-07-03
Medusa nr. / Apparat nr.: | 3 | Leverandør ID : |  | 2
6. Eftersyn |  |  | Årligt eftersyn
6.1. Eftersyn af ledninger, stikpropper, aflastninger og isolation
6.2. Eftersyn og afprøvning af mekaniske dele
6.3. Eftersyn af kontrolpanel og displays
6 Målinger :
Sæt X
6.1 Eftersyn af ledninger, stikpropper, aflastninger og isolation |  |  |  | OK | IKKE OK | Bemærkninger
Højspændingskabler
Netkabler
Alle kabeludfald samt fiksering af disse.
Håndudløsere
Fodkontakter
Evt. fastinstalleret leje
6.2. Eftersyn og afprøvning af mekaniske dele |  |  |  | OK | IKKE OK | Bemærkninger
Transportable C buer :
C-buens bevægelser Fig. 1
Endestop, bevægelighed, udbalancering/fiksering.
X-akse rotation. (Orbital) samt bremse.
Y-akse rotation. sidevejs på undervogn, typisk 5-20 grader, Afprøves til yderkanter samt bremse.
Z-akse rotation (Propella) samt bremse.
Undervogns bevægelser Fig. 2
Frem og tilbage "glider på undervogn". Afprøves til yderkanter samt bremse.
Y Vertikal /Elektrisk op og ned. Skal køre jævnt uden mislyde. Afprøves til yderkanter.
Z Køre frem og tilbage.
X Køre sidelæns
Bremse (Hjulbremse) på C-bue samt evt. monitorvogn.
Bevægelser af arm til monitor samt evt. låse på disse.
Fastspænding af alle dele.
Nødstop skal fungere efter hensigten
Fastinstalleret C buer :
C-buens bevægelser
Endestop, bevægelighed, udbalancering/fiksering.
X-akse rotation. (Orbital) samt bremse.
Y-akse rotation, ved gulv eller loft ophæng.
Z-akse rotation (Propella) samt bremse.
Regulering af SID. Elektrisk. Afprøves til yderkanter.
Monitorer
Bevægelser af arm til monitor samt evt. låse på disse.
Ud-balancering.
Leje
Vertikal og horisontal bevægelse. og evt. kip. Elektrisk op og ned. Skal køre jævnt uden mislyde.
Bremse. Flydefunktion.
Fastspænding af alle dele.
Nødstop skal fungere efter hensigten
6.3. Eftersyn af kontrolpanel og displays |  |  |  | OK | IKKE OK | Bemærkninger
Røntgen ON
kV
mA
Gennemlysnings tid
KAP ( PKA )

## Data (hidden)
Kvalitetskontrol af apparatur til gennemlysning og intervention | [8 empty] | Modtage- og statuskontrol samt eftersyn
Datavalidering - Lister
PEHAMED
ja |  | Modtagekontrol |  |  | C bue |  | FPD Flat Panel Detektor |  |  | rektangulær |  | manuel kV
nej |  | Statuskontrol |  |  | Mini C bue |  | BF Billed Forstærker |  |  | cirkulær |  | auto kV |  | 14
Intervention
R/F system
|  | SSD detektor |  |  | Bi-plan
OK |  | Ionkammer |  |  |  |  | Lodret |  |  |  | LEEDS 18 FG | Barium us
IKKE OK |  | KAP meter |  |  |  |  | Vandret |  |  |  | LEEDS 18 FL | Angio/DSA
Rådfør med MFE | [10 empty] | PEHAMED D | Hjerte
n/a | [10 empty] | PEHAMED | Andre
|  | SSD detektor |  |  |  |  | Near range |  |  |  | QUART FL 18
|  | Ionkammer |  |  |  |  | Teleskopisk
OK |  | mGycm2 |  | mGy |  | mGy/s | OK
IKKE OK |  | cGycm2 |  | µGy |  | µGy/s | IKKE OK
MANGLER |  | dGycm2 |  | cGy |  | cGy/s | n/a
AFVENTER |  | Gycm2 |  | dGy |  | dGy/s
MFE |  | µGym2
n/a
Opslag dosis
| Enheder | 4.1 |  |  | 4.1
| Dosis | mGycm2 |  | KAP | mGy |  | KAP | mGycm2
1 | µGy | 0.001 |  | µGym2 | 10 |  | µGym2 | 10 |  | dosishast | mGy/min | Dosis | mGy
2 | mGy | 1 |  | mGycm2 | 1 |  | mGycm2 | 1 |  | µGy/s | 0.06 | µGy | 0.001
3 | cGy | 10 |  | cGycm2 | 10 |  | cGycm2 | 10 |  | mGy/s | 60 | mGy | 1 | QUART 18 FL
4 | dGy | 100 |  | dGycm2 | 100 |  | dGycm2 | 100 |  | cGy/s | 600 | cGy | 10
5 |  |  |  | Gycm2 | 1000 |  | Gycm2 | 1000 |  | dGy/s | 6000 | dGy | 100 | 12
6
[10 empty] | dosishast | mGy/s
[10 empty] | µGy/s | 0.001
[10 empty] | mGy/s | 1
[10 empty] | cGy/s | 10
[10 empty] | dGy/s | 100
[10 empty] | dosishast | µGy/s
[10 empty] | µGy/s | 1
[10 empty] | mGy/s | 1000
[10 empty] | cGy/s | 10000
[10 empty] | dGy/s | 100000
Opslag - HVL
HVL
| kV | HVL
1 | 50 | 1.8
2 | 60 | 2.2
3 | 70 | 2.5
4 | 80 | 2.9
5 | 90 | 3.2
6 | 100 | 3.6
7 | 110 | 3.9
8 | 120 | 4.3
Opslag - Højkontrast og Lavkontrast
|  | Testfantom | Leeds TOR | QUART | Pehamed | Pehamed
|  |  | 18 FG | FL 18 | Fluoro D | Fluoro
Højkontrast
|  |  | LEEDS FG 18 | QUART FL 18 | PEHAMED D | PEHAMED
|  | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  | 2 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 0.56
|  | 3 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 0.63
|  | 4 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.71
|  | 5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8
|  | 6 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9
|  | 7 | 1 | 1 | 1 | 1
|  | 8 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 1.12
|  | 9 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25
|  | 10 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4
|  | 11 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6
|  | 12 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8
|  | 13 | 2 | 2 | 2 | 2
|  | 14 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24
|  | 15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5
|  | 16 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8
|  | 17 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15
|  | 18 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | 3.55
|  | 19 | 4 | 4 | 4 | 4
|  | 20 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5
|  | 21 | 5 | 5 | 5 | 5
#N/A
Lavkontrast
|  |  | LEEDS FG 18 | QUART FL 18 | PEHAMED | PEHAMED D
|  | 1 | 16.7 | 12.3 | 13.2 | 16.7
|  | 2 | 14.8 | 10.8 | 10.7 | 14.8
|  | 3 | 12.8 | 8.6 | 9.7 | 12.8
|  | 4 | 10.9 | 7.6 | 8.6 | 10.9
|  | 5 | 8.8 | 6.6 | 7.6 | 8.8
|  | 6 | 7.5 | 5.5 | 6.6 | 7.5
|  | 7 | 6.7 | 4.5 | 5.6 | 6.7
|  | 8 | 5.3 | 3.9 | 4.7 | 5.3
|  | 9 | 4.5 | 3.3 | 3.9 | 4.5
|  | 10 | 3.9 | 2.7 | 3.3 | 3.9
|  | 11 | 3.2 | 2.3 | 2.8 | 3.2
|  | 12 | 2.7 | 1.8 | 2.4 | 2.7
|  | 13 | 2.2 | 1.6 | 2 | 2.2
|  | 14 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | 1.7
|  | 15 | 1.5 | 1.1 | 1.1 | 1.5
|  | 16 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.3
|  | 17 | 1.1 | 0.7 | 0.5 | 1.1
|  | 18 | 0.9 | 0.45 | 0.3 | 0.9
#N/A